附件：

玉溪市中医医院2019年院内医疗设备询价采购项目明细表

单位：元

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算单价 | 设备技术参数或功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式灭菌器 | 1 | 39000.00 | - 定位：原厂全新产品，国内先进水平 2、系统设备必须取得《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》及相关附件,非医疗器械除外 3、必须具备并提供以下检测报告：灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告，电磁兼容性检测报告 4、提供国际压力容器高标准认证：ASME认证证书 5、为保证压力容器的质量及使用安全性，生产厂家必须同时具备压力容器设计许可证、压力容器制造许可证、特种设备安装改造维修许可证 - 6、ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、环境管理体系认证证书 - 7、容积：≥80L - 8、材质：06Cr19Ni10不锈钢 - ★9、设计压力：-0.1～0.28Mpa - ★10、设计温度：≥142℃ - 11、门数量：单密封门 - 12、门板：拉伸门板，06Cr19Ni10不锈钢材质，材料厚度≥2.5mm - 13、开关门方式：手动平移式密封门 - ★14、安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书 - 15、控制阀门：进口直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个，并提供进口件报关单 - 16、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 - 17、冷凝装置：配置风冷系统，无气溶胶产生 - 18、流程控制：注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制；采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气 - 19、延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 - 20、传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示 - 21、报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示可随时被消除 - 22、预热功能：开机自动预热功能，预热时间最长20min - ★23、排气模式：具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 - 24、保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～60℃；保温时间可设定范围0～99小时59分 - 25、程序名称：裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能 - ★26、适用范围：固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌，液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理 - 27、售后及服务 - 28、整机免费保修两年 |