附件：

玉溪市中医医院2019年院内医疗设备询价采购项目明细表

（无创呼吸机、微波治疗仪、磁振热治疗仪）

单位：元

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算单价 | 设备技术参数或功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 1 | 100000.00 | 1 系统的名称、数量、产品定位 1.1 名称：医用无创呼吸机 1.2 数量：1 1.3 定位：国产 2 资质要求、功能要求、配置要求 2.1 系统设备必须取得《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》及其相关附件 ★2.2入选国家卫计委《优秀国产医疗器械目录》（提供证明材料） 2.3 配置要求：主机、1.8米呼吸管道、0.6米湿化器管道、三通供氧接头、电源线、呼吸面罩、口鼻罩附头带、电源适配器、一体式移动台车、独立湿化器、含可充电备用电池 2.4 具备的通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。 2.5 具备自动同步技术 ★2.6 具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度 2.7 内置电磁阀，精确控制压力升降 2.8 具备容量保证功能 2.9 内置压力传感器，机器无需外接压力采样管 2.10 具备压力释放技术，舒适度三档可调 2.11 具备报警功能：呼吸暂停报警、病人管路脱落报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、掉电报警、高压保护报警、呼吸频率高报警可调 2.12 实时监测数据：吸气相高压、 呼气末低压、 持续气道正压、流量、每分钟通气量、当前潮气量、每分钟呼吸频率、当前漏气量、呼吸频率, 呼出潮气量,,吸呼比。 2.13 屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜 2.14 具备治疗计时功能 2.15 具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕 2.16 配备独立专业医用湿化器 2.17 呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.5kg，方便手提移动 2.18 采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染 2.19 支持1键旋钮、4按键操纵全功能 3 主要技术参数、技术规格 ★3.1 目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml ★3.2 配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换 3.3 吸气时间：0.2s～4.0s 3.4 窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒 3.5 管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒 ★3.6 后备呼吸频率设置：1BPM～60BPM 3.7 屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏 3.8 治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调 3.9 压力范围：吸气正压（IPAP）：4cmH2O～30cmH2O；呼气正压（EPAP)：4cmH2O～ 25cmH2O；持续正压（CPAP）：4cmH2O～20cmH2O 3.10 升压档设置范围：1-6档可调 3.11 最大流速可达180L/min 3.12 爬坡压力：CPAP模式下：4cm～20cmH2O，其他模式下：4cmH2O～EPAP 3.13 爬坡时间设置范围：0～60min可调 3.14 具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min 3.15 IPAP 最小值： EPAP至IPAP最大值； IPAP 最大值： IPAP 最小至30cmH2O 3.16 呼吸频率: 1～60次/分 吸气压力上升时间0.1～0.6秒可调 具备压力延迟上升功能0～60分可调 4 售后服务内容和要求 4.1 安装、调试及培训：产品到达现场免费安装、调试及操作培训。直到该设备技术指标完全符合合同要求为止。公司将根据客户需求，与公司一起制定详细的培训计划和方案，免费为操作人员提供培训（实地现场培训/制定培训中心培训）及装机培训，技术支持工程师将耐心，细致为操作者提供优秀的，专业的，全面的培训，指导操作人员能够熟练，独立完成工作为止。 4.2 保修期：保修期从安装，调试正常之日起，主机壹年包换，贰年内免费维修，并负责该设备的终身有偿维护；保证设备的定期维护工作；保修期后，维修免工时费； 4.3 技术支持：可以及时获得在线支持，接到用户电话1小时内响应，4小时内工程师到位进行现场检修 |
| 2 | 微波治疗仪 | 1 | 30000.00 | - 1 系统设备的名称、数量、产品定位 - 1.1 名称：微波治疗仪 - 1.2 数量：1台 - 1.3 定位：国产 - 2 资质要求、功能要求、配置要求 - 2.1 系统设备必须取得《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》及其相关附件 - 2.2 适用于外科、烧伤科、理疗科、皮肤科、妇科、内科、耳鼻喉科、肛肠科等。 - ★2.3 微电脑智能输出控制，显示方式：液晶显示器动态显示。 - ★2.4 提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果，微波的非热效应可得到充分利用。 - ★2.5 PID调节方式、自动稳定功率，无需开机预热，操作简单。 - 2.6 大规模集成电路，全新模块结构，高效偶极子天线型探头，避免对健康组织的伤害。 - 2.7 全面均衡温热，高效率、低功耗、疗效事半功倍。 - 2.8 理疗结束时蜂鸣报警 - ★2.9 日本松下磁控管（提供证明材料） - 2.10 辐射器材料生物学性能：细胞毒性不大于1级；无皮内刺激和皮肤过敏反应。 - 2.11 具有ISO13485、ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证 - ★2.12 设备配置：主机1台、外接电源线1根、脚踏开关1个、φ2.2单针 1个 、φ3双针1个、φ4短单针1个、φ4弯平头1个、φ4长单针1个、φ4长双针1个、φ4双针圆头1个、φ4平头T16-1 1个、φ5双弯针1个、Ф80圆形辐射器1个、Ф15柱形辐射器1个、110*70鞍形辐射器1个、ф75×50圆形辐射器1个、ф130×20圆形辐射器1个、治疗线1根、理疗线1根、支架1个。 - 2.13 微波泄露：符合微波专用标准要求 - 3 主要技术参数、技术规格 - 3.1 微波频率：2450±30MHZ - 3.2 电源电压：220V±22V，50HZ±1HZ - 3.3 输出功率：治疗：0～100W连续可调 ；理疗：0～40W连续可调 - 3.4 定时：治疗时间：0～99秒可调；理疗时间：0～30分钟可调 - 4 售后服务内容和要求 - 4.1 质保1年 |
| 3 | 磁振热治疗仪 | 1 | 26000.00 | - 1 系统设备的名称、数量、产品定位 - 1.1 名称：磁振热治疗仪 - 1.2 数量：1台 - 1.3 定位：国产 - 2 资质要求、功能要求、配置要求 - 2.1 系统设备必须取得《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》及其相关附件 - ★2.2 入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。 - 2.3 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 - ★2.4 结构形式：不可分拆的柜机推车式 - 2.5 主要构成：产品由一台主机和四个治疗导子组成 - 2.6 显示方式：液晶屏幕显示界面 - ★2.7 操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 - 2.8 输出路数：四路、可同时连接四个治疗导子 - ★2.9 导子种类：可提供四种不同形状的导子 - 2.10 功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗 - ★2.11 功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联 - 2.12 热疗功能档位：可选择关闭或开启 - 2.13 CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 - ★2.14 必须提供本产品发明专利证书复印件。 - ★2.15 具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。 - 3 主要技术参数、技术规格 - 3.1 磁场强度：≤38mT - 3.2 振动强度（频率）档位数：三档 - 3.3 振动强度（频率）弱档：40Hz±1Hz - 3.4 振动强度（频率）中档：46Hz±1Hz - 3.5 振动强度（频率）强档：50Hz±1Hz - 3.6 治疗模式种数：四种 - 3.7 治疗模式1：连续 - 3.8 治疗模式2：工作周期2.5S±0.2S - 3.9 治疗模式3：工作周期3.0S±0.2S - 3.10 治疗模式4：工作周期4.0S±0.2S - ★3.11 热疗功能温控范围：35℃～70℃连续可调，步距1℃、精度±5℃ - 3.12 定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％ - 4 售后服务内容和要求 - 4.1 质保1年 |