附件：

玉溪市中医医院2019年院内医疗设备询价采购项目明细表

（无创呼吸机、微波治疗仪、磁振热治疗仪）

单位：元

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算单价 | 设备技术参数或功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁振热治疗仪 | 1 | 26000.00 | - 1 系统设备的名称、数量、产品定位 - 1.1 名称：磁振热治疗仪 - 1.2 数量：1台 - 1.3 定位：国产 - 2 资质要求、功能要求、配置要求 - 2.1 系统设备必须取得《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》及其相关附件 - ★2.2 入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。 - 2.3 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 - ★2.4 结构形式：不可分拆的柜机推车式 - 2.5 主要构成：产品由一台主机和四个治疗导子组成 - 2.6 显示方式：液晶屏幕显示界面 - ★2.7 操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 - 2.8 输出路数：四路、可同时连接四个治疗导子 - ★2.9 导子种类：可提供四种不同形状的导子 - 2.10 功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗 - ★2.11 功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联 - 2.12 热疗功能档位：可选择关闭或开启 - 2.13 CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 - ★2.14 必须提供本产品发明专利证书复印件。 - ★2.15 具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。 - 3 主要技术参数、技术规格 - 3.1 磁场强度：≤38mT - 3.2 振动强度（频率）档位数：三档 - 3.3 振动强度（频率）弱档：40Hz±1Hz - 3.4 振动强度（频率）中档：46Hz±1Hz - 3.5 振动强度（频率）强档：50Hz±1Hz - 3.6 治疗模式种数：四种 - 3.7 治疗模式1：连续 - 3.8 治疗模式2：工作周期2.5S±0.2S - 3.9 治疗模式3：工作周期3.0S±0.2S - 3.10 治疗模式4：工作周期4.0S±0.2S - ★3.11 热疗功能温控范围：35℃～70℃连续可调，步距1℃、精度±5℃ - 3.12 定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％ - 4 售后服务内容和要求 - 4.1 质保1年 |