附件

玉溪市中医医院全自动细菌鉴定及药敏分析系统设备维修详细清单

| 序号 | 需更换模块 | 数量 | 功能、参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读数模块 | 1 | 配件名称：光学读数头，配件编号：6205240；读书头为一个整体其包含两个检监测单元TX1、TX3，每个检测单元包含8个检测器一个定位孔监测。 TX1使用波长660nm；TX1 DAC值为700～3600。 TX3使用波长428nm、568nm、660nm；TX3 DAC值为550～3600。 读数头用于微生物鉴定及药敏自动化数据采集。 |
| 其他要求： 1、设备名称：全自动细菌鉴定及药敏分析系统 2、设备型号：VITEK 2 compact30（法国梅里埃） 3、设备编号：VK2C8596 4、故障现象：卡片读数过程中，出现80号报警，卡片无法进行有效读数，卡片被终止，导致培养中的鉴定及药敏结果终止。 5、故障原因：读数模块由于使用时间过长，磨损老化导致损坏，引起读数故障报警。 6、设备配件必须是设备所适用的原厂配件。 7、承诺维修后的设备可正常运行，否则，免费返修或退还维修费用，并对因设备返修造成的损失承担相应责任。 |  |  |  |