附件

玉溪市中医医院电子结肠内窥镜维修详细清单

一、品牌型号：奥林巴斯CF-HQ290I 二、需更换的配件： - 内窥镜专用开关（非电路）更换 - 2、蛇管+弯曲管 更换 3、插入部护套更换 4、S圆筒更换 5、K MOUTHP IECE UNIT REPLACE MENT钳子座修理 6、LG蛇管更换 7、CCD玻璃划痕处理 三、售后服务内容和要求： 1、维修后能满足科室正常使用 2、更换的配件保修六个月 3、保修范围限修理（更换零件）部位，修理保修限修理工艺及零件质量问题，如因操作使用不当造成故障，不保修。不保修范围包括：a、气压差导致橡皮爆裂等损坏；b、使用造成的弯曲橡皮针孔、划伤漏水，插入管外力折断，钳子管道穿孔漏水，不及时测漏或者发现漏点仍然坚持使用造成内镜进水的损坏故障；c、明显外力及化学性损伤。CCD不保修。