附件：

玉溪市中医医院智能通络治疗仪参数需求表

| 名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智 能 通 络 治 疗 仪 | - 设备可在中医科、神经内科、骨伤科、康复科、社区服务中心等科室使用，以便开展整体辨证治疗技术。 - 主要技术参数 - ★2.1、中医辨证处方调制：1～10kHz & 0～150Hz - 2.2、调制方式：连续调制/间歇调制/断续调制/变频调制 - ★2.3、治疗深度调节：2～8分级可调 - 2.4、调幅度：0～100﹪分段可调 - 2.5、输出电流：≤110mA - 2.6、差频变化：差频范围0～96 Hz 变化周期1～10s - 2.7、热疗输出：单次治疗20分钟，极板温度≤45℃ - 2.8、存储容量：内存48个处方 - 2.9、输出通道：四路输出可同步或异步工作：治疗输出、直流导药输出、加热治疗输出 - ★2.10、极板配置：Φ4.6cm多功能治疗极板 - 3、主要技术特点 - ★3.1、集合了中医治疗、西医治疗、音频电治疗、干扰电治疗及热疗 - 3.2、中医定向经皮经穴药物透入功能 - 3.3、治疗深度调节，治疗保持功能 - 3.4、触摸式按键可同步或异步操作 - ★3.5、“补泻”功能的处方应用突出辨证施治 - 3.6、国家中医药管理局首批推荐产品 3.7、通过相关资质认证，提供证明材料。 3.8、质保期：≥24个月； | 台 | 12 | 19800.00/台 |

注：在“产品参数”中标记有“★”的条款，为必需具备的条款，如不能满足，视为该投标无效。