附件

玉溪市中医医院新型冠状病毒核酸快速检测系统参数需求表

| 产品参数 | 预算金额 |
| --- | --- |
| 一、新型冠状病毒核酸快速检测系统主机一台。 ★1.1设备主机基于实时荧光定量PCR检测技术方法。 1.2 核酸快速检测系统检测位为：≥48孔； 1.3适用耗材：0.2ml透明无裙边48孔板、八联管、PCR单管等； 1.4变温速度：最大升温速率≥8℃/s，最大降温速率≥6.1℃/s； 1.5热盖温控范围：40℃-110℃； 1.6温度均匀性：≤±0.2℃；温度精确度：≤0.1℃； 1.7温控范围：0.0℃-100.0℃；梯度范围：35℃-100℃；梯度跨度：1℃-40℃； 1.8 荧光检测：2秒内完成48个孔位全部通道的荧光扫描； 1.9 激发光源：高亮免维护LED；温控技术：半导体制冷片加热制冷技术； ★1.10操作方式：≥7英寸全彩屏触摸显示屏，具备内置液晶触摸屏单机和外接电脑两种操作方式； 1.11软件功能：支持绝对定量、相对定量、等温扩增、熔解曲线、高分辨熔解曲线、基因分型、终点荧光分析等功能； ★1.12断电保护：瞬时断电保护，仪器重启后继续运行未完成实验； 1.13支持中/英文双语切换；可实现一台主控计算机控制10台仪器； 1.14单机分析：无需电脑，在仪器上即可完成数据分析，连接专用热敏打印机可直接输出样本扩增曲线以及CT值； 1.15核酸快速检测系统检测通道：4个，通道1：FAM、 SYBR Green I/通道2：HEX、 VIC、 TET、JOE/通道3：ROX、Texas Red/通道4：Cy5 ； ★1.16样本处理：无需核酸提取纯化，可原始样本上样检测；手工操作少，在同一仪器内部全自动完成核酸裂解、释放、扩增、结果输出，一次开盖，避免密闭空间气溶胶污染。 1.17适用样本：呼吸道拭子、痰液等； ★1.18完整检测时间：≤47分钟 - 商务售后 ★2.1提供仪器及配套试剂有效的医疗器械注册证。 2.2通过相关资质认证，提供证明材料。 2.3需提供配套试剂的参考品牌、价格和渠道购进相关证明材料。 2.4质保期：≥24个月； | 98000.00 |

注：在“产品参数”中标记有“★”的条款，为必需具备的条款，如不能满足，视为该投标无效。